## Градуировочные растворы
Протокол приготовления № |  | 12
Дата приготовления |  | 2020-09-10
Компонент | Паспортная концентрация в градуировочном растворе, мг/л безводного спирта | [6 empty] | Укажите градуировоный раствор для контроля правильности
| «3» | «2» | «1» | «D» | «C» | «B» | «A» | «3» | «2» | «1» | «D» | «B» | «A»
ацетальдегид | 3.0935 | 12.0961 | 26.8927 | 206.407 | 257.3931 | 509.9541 | 5047.9896 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
метилацетат | 1.2496 | 10.3523 | 25.3133 | 206.8222 | 258.3748 | 513.742 | 5102.2002
этилацетат | 1.2568 | 10.4119 | 25.459 | 208.0127 | 259.8621 | 516.6992 | 5131.5692 | Раствор для контроля правильности по п. 12.3 МВИ |  |  |  | Градуировочный раствор «1»
метанол | 7.2023 | 16.1467 | 30.8475 | 209.1991 | 259.855 | 510.7803 | 5019.4249
2-пропанол | 2.5431 | 11.4642 | 26.1268 | 204.0146 | 254.5388 | 504.8116 | 5001.7326
этанол | 789300 | 789300 | 789300 | 789300 | 789300 | 789300 | 789300
1-пропанол | 1.2306 | 10.1946 | 24.9277 | 203.6712 | 254.4384 | 505.9151 | 5024.4675
изобутанол | 1.2417 | 10.2867 | 25.1531 | 205.5129 | 256.7392 | 510.4899 | 5069.9015
1-бутанол | 1.2403 | 10.2753 | 25.1252 | 205.285 | 256.4546 | 509.9239 | 5064.2805
изоамилол | 1.2417 | 10.2873 | 25.1544 | 205.5234 | 256.7524 | 510.516 | 5070.1612

## Шаг 1. Градуировка
1. Введите результаты, полученные при измерении градуировочного раствора "С", использованного для выполнения градуировки. | [8 empty] | Укажите номера измерений для выполнения градуировки |  |  | Результаты градуировки
| 15 |  |  | 16 | 17
Название градуировочного раствора | Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь пика, произвольные единицы |  |  | Проверка повторяемости значений RRF, % |  |  | Номер измерения |  |  | Компонент | Калибровочный коэффициент RRF | Относительное стандартное отклонение RRF, %
|  |  | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 | Измерения 1 и 2 | Измерения 2 и 3 | Измерения 1 и 3 | 1 | 2 | 3
«C» | ацетальдегид | 257.3931 | 4.6239 | 4.7452 | 4.7927 | 0.2976 | 0.10842 | 0.18918 |  |  |  | ацетальдегид | 0.88869 | 86.6031
| метилацетат | 258.3748 | 4.2101 | 4.2785 | 4.2213 | 0.39457 | 1.7639 | 2.1584 | TRUE | TRUE | FALSE | метилацетат | 0.98456 | 86.6036
Дата приготовления | этилацетат | 259.8621 | 6.0164 | 6.133 | 6.1043 | 0.17694 | 1.1433 | 1.3203 |  |  |  | этилацетат | 0.69187 | 86.6027
| метанол | 259.855 | 5.0565 | 5.1224 | 5.0473 | 0.61842 | 1.8559 | 2.4742 |  |  |  | метанол | 0.82577 | 86.605
2020-09-10 | 2-пропанол | 254.5388 | 7.1007 | 7.1985 | 7.4705 | 0.56675 | 1.8103 | 1.2437 |  |  |  | 2-пропанол | 0.5758 | 86.6046
| этанол | 789300 | 18941.2692 | 19356.6509 | 19580.2174 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1-пропанол | 0.46155 | 86.6026
| 1-пропанол | 254.4384 | 8.8245 | 9.0077 | 9.1978 | 0.081031 | 0.66456 | 0.58353 |  |  |  | изобутанол | 0.39807 | 86.6026
| изобутанол | 256.7392 | 10.3088 | 10.5542 | 10.4598 | 0.12966 | 1.4477 | 1.318 |  |  |  | 1-бутанол | 0.4168 | 86.6025
| 1-бутанол | 256.4546 | 9.8419 | 10.0614 | 10.362 | 0.025749 | 1.2697 | 1.2954 |  |  |  | изоамилол | 0.36491 | 86.6027
| изоамилол | 256.7524 | 11.2428 | 11.5174 | 11.7326 | 0.17268 | 0.49684 | 0.66953
Калибровочную характеристику RRF (англ. Relative Response Factor ‒ рус. Относительный Фактор Отклика), которая выражает зависимость отношения площадей пиков i-го вещества и этанола от отношений концентраций i-го вещества и этанола в размерности мг/л безводного этанола, устанавливают по стандартному образцу РВЭ-С. Расчет осуществляют согласно п. 9.1.1 МВИ по формуле
Note on G5: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on I5: Введите значения площадей пиков летучих компонентов, полученные в результате обработки хроматограммы стандартного образа, использованного для калибровки.
 относительный фактор отклика (градуировочная характеристика) i-го летучего компонента к этанолу;
– концентрация i‑го летучего компонента в градуировочном растворе «С», мг/л безводного спирта;
где
 величина отклика детектора на i-ый летучий компонент, полученная в результате j‑го измерения градуировочного раствора «С», единицы площади пика;
 величина отклика детектора на этанол, полученные в результате j‑го измерения градуировочного раствора «С», единицы
площади пика;
M  количество измерений градуировочного раствора «С» (M ≥ 2).
– плотность безводного этанола, мг/л;
= 789300 мг/л;

## Шаг 2. Стабильность градуировки
2. Введите результаты, полученные при измерении стандартного образца, использованного для контроля стабильности градуировочной характеристики. | [9 empty] | Укажите номера измерений для контроля стабильности градуировки |  |  | Предварительные результаты контроля стабильности градуировочной характеристики
15
Название градуировочного раствора | Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь пика, произвольные единицы |  |  |  | Проверка повторяемости концентраций, % |  |  | Номер измерения |  |  | Компонент | Свыч, мг/л безв. спирта | Сприп, мг/л безв. спирта |  |  | Условие (1)
|  |  | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 |  | Измерения 1 и 2 | Измерения 2 и 3 | Измерения 1 и 3 | 1 | 2 | 3
«D» | ацетальдегид | 206.407 | 1.9931 | 1.9736 | 1.9923 | 5 | 0.35922 | 1.3276 | 0.96834 |  |  |  | ацетальдегид | 91.1228 | 206.407 | 55.8529 | 4 | не выполняется
| метилацетат | 206.8222 | 1.8194 | 1.7802 | 1.8144 | 11 | 0.83574 | 0.36593 | 1.2017 | FALSE | TRUE | TRUE | метилацетат | 91.4964 | 206.8222 | 55.7608 | 4 | не выполняется
Дата приготовления | этилацетат | 208.0127 | 2.4991 | 2.473 | 2.5163 | 5 | 0.29071 | 0.53577 | 0.24506 |  |  |  | этилацетат | 89.2446 | 208.0127 | 57.0966 | 4 | не выполняется
| метанол | 209.1991 | 2.1693 | 2.1719 | 2.2133 | 5 | 1.4603 | 0.38507 | 1.0753 |  |  |  | метанол | 93.617 | 209.1991 | 55.2498 | 3.5 | не выполняется
2020-09-10 | 2-пропанол | 204.0146 | 3.0216 | 2.9891 | 3.0488 | 11 | 0.26076 | 0.29415 | 0.033392 |  |  |  | 2-пропанол | 89.8802 | 204.0146 | 55.9442 | 4 | не выполняется
| этанол | 789300 | 10197.313 | 10061.3701 | 10292.6972 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1-пропанол | 91.1152 | 203.6712 | 55.5556 | 4 | не выполняется
| 1-пропанол | 203.6712 | 3.7954 | 3.7745 | 3.8616 | 5 | 0.78926 | 0.0087146 | 0.79797 |  |  |  | изобутанол | 91.6828 | 205.5129 | 55.2636 | 4 | не выполняется
| изобутанол | 205.5129 | 4.4755 | 4.4078 | 4.5011 | 5 | 0.1815 | 0.17998 | 0.36147 |  |  |  | 1-бутанол | 91.693 | 205.285 | 55.3883 | 4 | не выполняется
| 1-бутанол | 205.285 | 4.2554 | 4.2147 | 4.2946 | 11 | 0.3817 | 0.39534 | 0.013634 |  |  |  | изоамилол | 91.2945 | 205.5234 | 55.3338 | 4 | не выполняется
| изоамилол | 205.5234 | 4.8432 | 4.8035 | 4.8734 | 5 | 0.518 | 0.82716 | 0.30917
Контроль стабильности градуировочной характеристики выполняется согласно п. 9.2 МВИ.
Проверяется выполнение условия
(1)
Ui (D)– относительная расширенная неопределенность i-го летучего компонента в градуировочном растворе «D» P=0,95, k=2 (Таблица 2 МВИ), %.
Note on G5: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on I5: Введите значения площадей пиков летучих компонентов, полученные в результате обработки хроматограммы стандартного образа, использованного для градуировки.
– измеренное значение массовой концентрации i-го летучего компонента в градуировочном растворе «D», мг/л безводного спирта;
– известное рассчитанное значение массовой концентрации i-го летучего компонента в градуировочном растворе «D», мг/л безводного спирта;
где

## Шаг 3. Линейность
3. Введите результаты, полученные при измерении стандартного образца, использованного для контроля линейности отклика детектора. | [9 empty] | Укажите номера измерений для контроля линейности отклика детектора | [5 empty] | В соответствии с п. 9.2.1 МВИ для коэффициента аппроксимации Ri2 для каждого i-го компонента должно выполняться условие
|  |  | 3 | 4 | 5
Название градуировочного раствора | Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь пика, произвольные единицы |  |  |  | Проверка повторяемости концентраций, % |  |  | Номер измерения РВЭ-3 |  |  | Номер измерения РВЭ-2
[17 empty] | R2i ≤ 0,995 | (2)
|  |  | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 |  | Измерения 1 и 2 | Измерения 2 и 3 | Измерения 1 и 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
«3» | ацетальдегид | 3.0935 | 0.0207 | 0.019851 | 0.020902 | 14.28 | 0.37601 | 0.63943 | 1.0154 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
| метилацетат | 1.2496 | 0.012884 | 0.01298 | 0.013099 | 14.28 | 5.3029 | 3.6031 | 1.7006
Дата приготовления | этилацетат | 1.2568 | 0.017878 | 0.017196 | 0.018647 | 14.28 | 0.67518 | 3.5814 | 4.2563
| метанол | 7.2023 | 0.049559 | 0.046593 | 0.050782 | 5.32 | 1.6043 | 4.0899 | 2.486
2020-09-10 | 2-пропанол | 2.5431 | 0.036396 | 0.035762 | 0.036954 | 14.28 | 2.808 | 1.2392 | 1.569 | Номер измерения РВЭ-1 |  |  | Номер измерения РВЭ-D
| этанол | 789300 | 11967.03 | 11432.8748 | 11961.3923 | 6.44 | 0 | 0 | 0
| 1-пропанол | 1.2306 | 0.026286 | 0.02517 | 0.026532 | 14.28 | 0.22773 | 0.75016 | 0.97789 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
| изобутанол | 1.2417 | 0.029924 | 0.029183 | 0.030922 | 14.28 | 2.06 | 1.268 | 3.3278
| 1-бутанол | 1.2403 | 0.029002 | 0.028117 | 0.029048 | 14.28 | 1.469 | 1.2634 | 0.20565 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
| изоамилол | 1.2417 | 0.034855 | 0.032702 | 0.03421 | 14.28 | 1.8108 | 0.010385 | 1.8212
|  |  | 6 | 7 | 8
Название градуировочного раствора | Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь пика, произвольные единицы |  |  |  | Проверка повторяемости концентраций, %
[10 empty] | Номер измерения РВЭ-B |  |  | Номер измерения РВЭ-A
|  |  | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 |  | Измерения 1 и 2 | Измерения 2 и 3 | Измерения 1 и 3
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
«2» | ацетальдегид | 12.0961 | 0.10182 | 0.090774 | 0.10179 | 6.44 | 4.1465 | 3.3208 | 0.82594
| метилацетат | 10.3523 | 0.086632 | 0.080591 | 0.091222 | 6.44 | 0.10719 | 4.2578 | 4.3649 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Дата приготовления | этилацетат | 10.4119 | 0.13259 | 0.12204 | 0.13439 | 6.44 | 0.95427 | 1.5023 | 0.5481
| метанол | 16.1467 | 0.12999 | 0.12176 | 0.13083 | 4.2 | 0.7985 | 0.95315 | 0.15465
2020-09-10 | 2-пропанол | 11.4642 | 0.1544 | 0.14744 | 0.15915 | 6.44 | 2.7193 | 0.48944 | 2.2299
| этанол | 789300 | 9812.2436 | 9118.2624 | 9890.8764 | 6.44 | 0 | 0 | 0
| 1-пропанол | 10.1946 | 0.18458 | 0.17373 | 0.18449 | 6.44 | 1.2796 | 2.1242 | 0.84465
| изобутанол | 10.2867 | 0.21409 | 0.19922 | 0.21626 | 6.44 | 0.13562 | 0.073861 | 0.20948
| 1-бутанол | 10.2753 | 0.20949 | 0.18641 | 0.20753 | 6.44 | 4.3366 | 2.5979 | 1.7391
| изоамилол | 10.2873 | 0.23654 | 0.21286 | 0.23375 | 6.44 | 3.2123 | 1.2288 | 1.9836
|  |  | 9 | 10 | 11
Название градуировочного раствора | Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь пика, произвольные единицы |  |  |  | Проверка повторяемости концентраций, %
|  |  | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 |  | Измерения 1 и 2 | Измерения 2 и 3 | Измерения 1 и 3
«1» | ацетальдегид | 26.8927 | 0.24714 | 0.21522 | 0.21887 | 6.44 | 1.327 | 0.80684 | 2.1338
| метилацетат | 25.3133 | 0.22709 | 0.19748 | 0.19783 | 6.44 | 1.1821 | 0.69319 | 0.48891
Дата приготовления | этилацетат | 25.459 | 0.30268 | 0.26803 | 0.27428 | 6.44 | 2.9985 | 1.4307 | 4.4288
| метанол | 30.8475 | 0.32882 | 0.28201 | 0.29451 | 4.2 | 0.20072 | 3.4619 | 3.2612
2020-09-10 | 2-пропанол | 26.1268 | 0.38323 | 0.32311 | 0.32594 | 6.44 | 1.9095 | 0.0013201 | 1.9108
| этанол | 789300 | 10139.7842 | 8713.8858 | 8790.4104 | 6.44 | 0 | 0 | 0
| 1-пропанол | 24.9277 | 0.45256 | 0.39826 | 0.40195 | 6.44 | 2.3719 | 0.047849 | 2.4198
| изобутанол | 25.1531 | 0.53865 | 0.46365 | 0.47152 | 6.44 | 0.16154 | 0.80863 | 0.97017
| 1-бутанол | 25.1252 | 0.51171 | 0.44054 | 0.43971 | 6.44 | 0.17991 | 1.0628 | 0.88294
| изоамилол | 25.1544 | 0.58687 | 0.50273 | 0.51078 | 6.44 | 0.32045 | 0.71423 | 0.39379
|  |  | 12 | 13 | 14
Название градуировочного раствора | Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь пика, произвольные единицы |  |  |  | Проверка повторяемости концентраций, %
|  |  | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 |  | Измерения 1 и 2 | Измерения 2 и 3 | Измерения 1 и 3
«D» | ацетальдегид | 206.407 | 1.9931 | 1.9736 | 1.9923 | 6.44 | 0.35922 | 1.3276 | 0.96834
| метилацетат | 206.8222 | 1.8194 | 1.7802 | 1.8144 | 6.44 | 0.83574 | 0.36593 | 1.2017
Дата приготовления | этилацетат | 208.0127 | 2.4991 | 2.473 | 2.5163 | 6.44 | 0.29071 | 0.53577 | 0.24506
| метанол | 209.1991 | 2.1693 | 2.1719 | 2.2133 | 4.2 | 1.4603 | 0.38507 | 1.0753
2020-09-10 | 2-пропанол | 204.0146 | 3.0216 | 2.9891 | 3.0488 | 6.44 | 0.26076 | 0.29415 | 0.033392
| этанол | 789300 | 10197.313 | 10061.3701 | 10292.6972 | 6.44 | 0 | 0 | 0
| 1-пропанол | 203.6712 | 3.7954 | 3.7745 | 3.8616 | 6.44 | 0.78926 | 0.0087146 | 0.79797
| изобутанол | 205.5129 | 4.4755 | 4.4078 | 4.5011 | 6.44 | 0.1815 | 0.17998 | 0.36147
| 1-бутанол | 205.285 | 4.2554 | 4.2147 | 4.2946 | 6.44 | 0.3817 | 0.39534 | 0.013634
| изоамилол | 205.5234 | 4.8432 | 4.8035 | 4.8734 | 6.44 | 0.518 | 0.82716 | 0.30917
|  |  | 18 | 19 | 20
Название градуировочного раствора | Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь пика, произвольные единицы |  |  |  | Проверка повторяемости концентраций, %
|  |  | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 |  | Измерения 1 и 2 | Измерения 2 и 3 | Измерения 1 и 3
«B» | ацетальдегид | 509.9541 | 3.8922 | 3.8753 | 3.9063 | 6.44 | 1.5804 | 0.27998 | 1.8603
| метилацетат | 513.742 | 3.5957 | 3.3959 | 3.416 | 6.44 | 3.7 | 0.073224 | 3.6268
Дата приготовления | этилацетат | 516.6992 | 5.2654 | 4.9764 | 4.9952 | 6.44 | 3.6267 | 0.14245 | 3.7691
| метанол | 510.7803 | 4.0514 | 3.9648 | 3.9934 | 4.2 | 0.14373 | 0.20105 | 0.057322
2020-09-10 | 2-пропанол | 504.8116 | 5.9181 | 5.8069 | 5.8412 | 6.44 | 0.12049 | 0.069955 | 0.19045
| этанол | 789300 | 7897.4893 | 7739.8115 | 7780.0164 | 6.44 | 0 | 0 | 0
| 1-пропанол | 505.9151 | 7.4689 | 6.9974 | 7.058 | 6.44 | 4.5033 | 0.34458 | 4.1589
| изобутанол | 510.4899 | 8.539 | 8.5559 | 8.8103 | 6.44 | 2.2144 | 2.4124 | 4.6261
| 1-бутанол | 509.9239 | 7.989 | 7.8282 | 7.8948 | 6.44 | 0.016283 | 0.32952 | 0.31324
| изоамилол | 510.516 | 9.188 | 8.9684 | 9.1446 | 6.44 | 0.40208 | 1.4275 | 1.0254
|  |  | 21 | 22 | 23
Название градуировочного раствора | Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь пика, произвольные единицы |  |  |  | Проверка повторяемости концентраций, %
|  |  | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 |  | Измерения 1 и 2 | Измерения 2 и 3 | Измерения 1 и 3
«A» | ацетальдегид | 5047.9896 | 41.4003 | 41.5711 | 42.0607 | 6.44 | 0.42543 | 0.0112 | 0.41423
| метилацетат | 5102.2002 | 40.9253 | 41.2731 | 41.6833 | 6.44 | 0.0089455 | 0.17056 | 0.16162
Дата приготовления | этилацетат | 5131.5692 | 54.7889 | 55.2397 | 55.7314 | 6.44 | 0.017768 | 0.27333 | 0.2911
| метанол | 5019.4249 | 43.2483 | 43.5099 | 44.3343 | 4.2 | 0.23414 | 0.71755 | 0.48341
2020-09-10 | 2-пропанол | 5001.7326 | 63.4108 | 64.1371 | 64.7433 | 6.44 | 0.30175 | 0.21893 | 0.082827
| этанол | 789300 | 8651.5044 | 8724.2396 | 8825.9954 | 6.44 | 0 | 0 | 0
| 1-пропанол | 5024.4675 | 80.213 | 80.7647 | 82.0647 | 6.44 | 0.15184 | 0.43721 | 0.28537
| изобутанол | 5069.9015 | 93.4594 | 94.2371 | 95.4025 | 6.44 | 0.0084512 | 0.06945 | 0.060999
| 1-бутанол | 5064.2805 | 89.1118 | 90.1102 | 90.9959 | 6.44 | 0.27695 | 0.18157 | 0.095383
| изоамилол | 5070.1612 | 101.8693 | 102.9296 | 104.1424 | 6.44 | 0.19821 | 0.011793 | 0.21
Note on F5: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on F20: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on F35: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on F49: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on F63: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on F77: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on G5: Введите значения площадей пиков летучих компонентов, полученные в результате обработки хроматограммы стандартного образа, использованного для градуировки.
Note on G20: Введите значения площадей пиков летучих компонентов, полученные в результате обработки хроматограммы стандартного образа, использованного для градуировки.
Note on G35: Введите значения площадей пиков летучих компонентов, полученные в результате обработки хроматограммы стандартного образа, использованного для градуировки.
Note on G49: Введите значения площадей пиков летучих компонентов, полученные в результате обработки хроматограммы стандартного образа, использованного для градуировки.
Note on G63: Введите значения площадей пиков летучих компонентов, полученные в результате обработки хроматограммы стандартного образа, использованного для градуировки.
Note on G77: Введите значения площадей пиков летучих компонентов, полученные в результате обработки хроматограммы стандартного образа, использованного для градуировки.

## Расчет - калибровка (hidden)
Градуировка (RRF) | [20 empty] | Градуировка (RRF)
Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь, отн. ед. |  |  |  |  | RRF | [13 empty] | Компонент | «3» |  |  | «2» |  |  | «1» |  |  | «D» |  |  | «C» |  |  | «B» |  |  | «A»
|  | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, %
ацетальдегид | 257.3931 | 4.6239 | 4.7452 | 0 | 3.123 | 86.6243 | 1.3358 | 1.3302 | 0 | 0.88869 | 86.6031 | [9 empty] | ацетальдегид | 0 | 1.2374 | 1.2374 | 4.8384 | 4.8384 | 0 | 10.7571 | 0 | 10.7571 | 82.5628 | 82.5628 | 0 | 102.9573 | 102.9573 | 0 | 0 | 203.9816 | 203.9816 | 2019.1959 | 2019.1959 | 0
метилацетат | 258.3748 | 4.2101 | 4.2785 | 0 | 2.8296 | 86.611 | 1.4727 | 1.481 | 0 | 0.98456 | 86.6036 | [10 empty] | 0 | 0.019851 | 0.020902 | 0.10182 | 0.090774 | 0 | 0.24714 | 0 | 0.21887 | 1.9931 | 1.9736 | 0 | 4.6239 | 4.7452 | 0 | 0 | 3.8753 | 3.9063 | 41.4003 | 41.5711 | 0
этилацетат | 259.8621 | 6.0164 | 6.133 | 0 | 4.0498 | 86.6145 | 1.0365 | 1.0391 | 0 | 0.69187 | 86.6027 | [9 empty] | метилацетат | 0 | 0.49984 | 0.49984 | 4.1409 | 4.1409 | 0 | 10.1253 | 0 | 10.1253 | 82.7289 | 82.7289 | 0 | 103.3499 | 103.3499 | 0 | 0 | 205.4968 | 205.4968 | 2040.8801 | 2040.8801 | 0
метанол | 259.855 | 5.0565 | 5.1224 | 0 | 3.393 | 86.608 | 1.2332 | 1.2441 | 0 | 0.82577 | 86.605 | [10 empty] | 0 | 0.01298 | 0.013099 | 0.086632 | 0.080591 | 0 | 0.22709 | 0 | 0.19783 | 1.8194 | 1.7802 | 0 | 4.2101 | 4.2785 | 0 | 0 | 3.3959 | 3.416 | 40.9253 | 41.2731 | 0
2-пропанол | 254.5388 | 7.1007 | 7.1985 | 0 | 4.7664 | 86.6086 | 0.86024 | 0.86716 | 0 | 0.5758 | 86.6046 | [9 empty] | этилацетат | 0 | 0.50271 | 0.50271 | 4.1647 | 4.1647 | 0 | 10.1836 | 0 | 10.1836 | 83.2051 | 83.2051 | 0 | 103.9448 | 103.9448 | 0 | 0 | 206.6797 | 206.6797 | 2052.6277 | 2052.6277 | 0
этанол | 789300 | 18941.2692 | 19356.6509 | 0 | 12765.9734 | 86.6178 | 1 | 1 | 0 | 0.66667 | 86.6025 | [10 empty] | 0 | 0.017196 | 0.018647 | 0.13259 | 0.12204 | 0 | 0.30268 | 0 | 0.27428 | 2.4991 | 2.473 | 0 | 6.0164 | 6.133 | 0 | 0 | 4.9764 | 4.9952 | 54.7889 | 55.2397 | 0
1-пропанол | 254.4384 | 8.8245 | 9.0077 | 0 | 5.9441 | 86.6162 | 0.69192 | 0.69272 | 0 | 0.46155 | 86.6026 | [9 empty] | метанол | 0 | 2.8809 | 2.8809 | 6.4587 | 6.4587 | 0 | 12.339 | 0 | 12.339 | 83.6796 | 83.6796 | 0 | 103.942 | 103.942 | 0 | 0 | 204.3121 | 204.3121 | 2007.7699 | 2007.7699 | 0
изобутанол | 256.7392 | 10.3088 | 10.5542 | 0 | 6.9543 | 86.6205 | 0.59765 | 0.59656 | 0 | 0.39807 | 86.6026 | [10 empty] | 0 | 0.046593 | 0.050782 | 0.12999 | 0.12176 | 0 | 0.32882 | 0 | 0.29451 | 2.1693 | 2.1719 | 0 | 5.0565 | 5.1224 | 0 | 0 | 3.9648 | 3.9934 | 43.2483 | 43.5099 | 0
1-бутанол | 256.4546 | 9.8419 | 10.0614 | 0 | 6.6344 | 86.6183 | 0.62532 | 0.62509 | 0 | 0.4168 | 86.6025 | [9 empty] | 2-пропанол | 0 | 1.0172 | 1.0172 | 4.5857 | 4.5857 | 0 | 10.4507 | 0 | 10.4507 | 81.6059 | 81.6059 | 0 | 101.8155 | 101.8155 | 0 | 0 | 201.9246 | 201.9246 | 2000.693 | 2000.693 | 0
изоамилол | 256.7524 | 11.2428 | 11.5174 | 0 | 7.5867 | 86.6215 | 0.54803 | 0.5467 | 0 | 0.36491 | 86.6027 | [10 empty] | 0 | 0.035762 | 0.036954 | 0.1544 | 0.14744 | 0 | 0.38323 | 0 | 0.32594 | 3.0216 | 2.9891 | 0 | 7.1007 | 7.1985 | 0 | 0 | 5.8069 | 5.8412 | 63.4108 | 64.1371 | 0
[21 empty] | 1-пропанол | 0 | 0.49222 | 0.49222 | 4.0778 | 4.0778 | 0 | 9.9711 | 0 | 9.9711 | 81.4685 | 81.4685 | 0 | 101.7754 | 101.7754 | 0 | 0 | 202.366 | 202.366 | 2009.787 | 2009.787 | 0
Проверка стабильности градуировки | [21 empty] | 0 | 0.02517 | 0.026532 | 0.18458 | 0.17373 | 0 | 0.45256 | 0 | 0.40195 | 3.7954 | 3.7745 | 0 | 8.8245 | 9.0077 | 0 | 0 | 6.9974 | 7.058 | 80.213 | 80.7647 | 0
[21 empty] | изобутанол | 0 | 0.49667 | 0.49667 | 4.1147 | 4.1147 | 0 | 10.0612 | 0 | 10.0612 | 82.2052 | 82.2052 | 0 | 102.6957 | 102.6957 | 0 | 0 | 204.1959 | 204.1959 | 2027.9606 | 2027.9606 | 0
[22 empty] | 0 | 0.029183 | 0.030922 | 0.21409 | 0.19922 | 0 | 0.53865 | 0 | 0.47152 | 4.4755 | 4.4078 | 0 | 10.3088 | 10.5542 | 0 | 0 | 8.5559 | 8.8103 | 93.4594 | 94.2371 | 0
Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь, отн. ед. |  |  |  |  | Концентрация, мг/л АА (по RRF) | [13 empty] | 1-бутанол | 0 | 0.49612 | 0.49612 | 4.1101 | 4.1101 | 0 | 10.0501 | 0 | 10.0501 | 82.114 | 82.114 | 0 | 102.5818 | 102.5818 | 0 | 0 | 203.9696 | 203.9696 | 2025.7122 | 2025.7122 | 0
|  | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % |  |  | Ui, % | [7 empty] | 0 | 0.028117 | 0.029048 | 0.20949 | 0.18641 | 0 | 0.51171 | 0 | 0.43971 | 4.2554 | 4.2147 | 0 | 9.8419 | 10.0614 | 0 | 0 | 7.8282 | 7.8948 | 89.1118 | 90.1102 | 0
[21 empty] | изоамилол | 0 | 0.4967 | 0.4967 | 4.1149 | 4.1149 | 0 | 10.0617 | 0 | 10.0617 | 82.2094 | 82.2094 | 0 | 102.7009 | 102.7009 | 0 | 0 | 204.2064 | 204.2064 | 2028.0645 | 2028.0645 | 0
[22 empty] | 0 | 0.032702 | 0.03421 | 0.23654 | 0.21286 | 0 | 0.58687 | 0 | 0.51078 | 4.8432 | 4.8035 | 0 | 11.2428 | 11.5174 | 0 | 0 | 8.9684 | 9.1446 | 101.8693 | 102.9296 | 0
ацетальдегид | 206.407 | 0 | 1.9736 | 1.9923 | 1.322 | 86.6054 | 0 | 137.5914 | 135.7769 | 91.1228 | 86.6083 | 55.8529 |  | 4
метилацетат | 206.8222 | 0 | 1.7802 | 1.8144 | 1.1982 | 86.6144 | 0 | 137.4957 | 136.9934 | 91.4964 | 86.603 | 55.7608 |  | 4
этилацетат | 208.0127 | 0 | 2.473 | 2.5163 | 1.6631 | 86.6123 | 0 | 134.2254 | 133.5082 | 89.2446 | 86.6035 | 57.0966 |  | 4
метанол | 209.1991 | 0 | 2.1719 | 2.2133 | 1.4617 | 86.6141 | 0 | 140.6959 | 140.1552 | 93.617 | 86.603 | 55.2498 |  | 3.5
2-пропанол | 204.0146 | 0 | 2.9891 | 3.0488 | 2.0126 | 86.6153 | 0 | 135.0186 | 134.622 | 89.8802 | 86.6028 | 55.9442 |  | 4
этанол | 789300 | 0 | 10061.3701 | 10292.6972 | 6784.6891 | 86.6193 | 0 | 526200 | 526200 | 350800 | 86.6025 | 55.5556
1-пропанол | 203.6712 | 0 | 3.7745 | 3.8616 | 2.5454 | 86.6194 | 0 | 136.6668 | 136.6788 | 91.1152 | 86.6025 | 55.2636 |  | 4
изобутанол | 205.5129 | 0 | 4.4078 | 4.5011 | 2.9696 | 86.6168 | 0 | 137.648 | 137.4005 | 91.6828 | 86.6026 | 55.3883 |  | 4
1-бутанол | 205.285 | 0 | 4.2147 | 4.2946 | 2.8365 | 86.614 | 0 | 137.8113 | 137.2676 | 91.693 | 86.603 | 55.3338 |  | 4
изоамилол | 205.5234 | 0 | 4.8035 | 4.8734 | 3.2256 | 86.6093 | 0 | 137.5081 | 136.3754 | 91.2945 | 86.6048 | 55.5795 |  | 4
Проверка линейности отклика детектора
«3»
Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь, отн. ед. |  |  |  |  | Концентрация, мг/л АА (по RRF)
|  | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % |  |  | Ui, %
ацетальдегид | 3.0935 | 0 | 0.019851 | 0.020902 | 0.013584 | 86.6889 | 0 | 1.2179 | 1.2257 | 0.81455 | 86.6039 | 73.6687 |  | 7
метилацетат | 1.2496 | 0 | 0.01298 | 0.013099 | 0.0086928 | 86.6053 | 0 | 0.88224 | 0.85102 | 0.57775 | 86.6447 | 53.7647 |  | 7
этилацетат | 1.2568 | 0 | 0.017196 | 0.018647 | 0.011948 | 86.8152 | 0 | 0.82138 | 0.85133 | 0.55757 | 86.6442 | 55.6351 |  | 7
метанол | 7.2023 | 0 | 0.046593 | 0.050782 | 0.032459 | 86.8426 | 0 | 2.6563 | 2.7672 | 1.8078 | 86.6568 | 74.8997 |  | 3.5
2-пропанол | 2.5431 | 0 | 0.035762 | 0.036954 | 0.024239 | 86.6375 | 0 | 1.4216 | 1.4041 | 0.9419 | 86.6075 | 62.9628 |  | 7
этанол | 789300 | 0 | 11432.8748 | 11961.3923 | 7798.089 | 86.6688 | 0 | 526200 | 526200 | 350800 | 86.6025 | 55.5556
1-пропанол | 1.2306 | 0 | 0.02517 | 0.026532 | 0.017234 | 86.6926 | 0 | 0.80202 | 0.80806 | 0.53669 | 86.6044 | 56.3859 |  | 7
изобутанол | 1.2417 | 0 | 0.029183 | 0.030922 | 0.020035 | 86.7112 | 0 | 0.80202 | 0.81225 | 0.53809 | 86.6078 | 56.6643 |  | 7
1-бутанол | 1.2403 | 0 | 0.028117 | 0.029048 | 0.019055 | 86.637 | 0 | 0.80907 | 0.79891 | 0.53599 | 86.6077 | 56.7853 |  | 7
изоамилол | 1.2417 | 0 | 0.032702 | 0.03421 | 0.022304 | 86.6685 | 0 | 0.82385 | 0.82376 | 0.5492 | 86.6025 | 55.7717 |  | 7
«2»
Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь, отн. ед. |  |  |  |  | Концентрация, мг/л АА (по RRF)
|  | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % |  |  | Ui, %
ацетальдегид | 12.0961 | 0.10182 | 0.090774 | 0 | 0.064198 | 87.0287 | 7.2787 | 6.983 | 0 | 4.7539 | 86.6584 | 60.699 |  | 4
метилацетат | 10.3523 | 0.086632 | 0.080591 | 0 | 0.055741 | 86.7719 | 6.8611 | 6.8684 | 0 | 4.5765 | 86.6026 | 55.7923 |  | 4
этилацетат | 10.4119 | 0.13259 | 0.12204 | 0 | 0.084878 | 86.8252 | 7.3793 | 7.3092 | 0 | 4.8962 | 86.6055 | 52.975 |  | 4
метанол | 16.1467 | 0.12999 | 0.12176 | 0 | 0.083917 | 86.7411 | 8.6345 | 8.7038 | 0 | 5.7794 | 86.6046 | 64.2066 |  | 3.5
2-пропанол | 11.4642 | 0.1544 | 0.14744 | 0 | 0.10061 | 86.6717 | 7.1515 | 7.3487 | 0 | 4.8334 | 86.6266 | 57.8391 |  | 4
этанол | 789300 | 9812.2436 | 9118.2624 | 0 | 6310.1687 | 86.7769 | 526200 | 526200 | 0 | 350800 | 86.6025 | 55.5556
1-пропанол | 10.1946 | 0.18458 | 0.17373 | 0 | 0.11944 | 86.7215 | 6.8528 | 6.9411 | 0 | 4.598 | 86.6079 | 54.8979 |  | 4
изобутанол | 10.2867 | 0.21409 | 0.19922 | 0 | 0.13777 | 86.7706 | 6.8554 | 6.8647 | 0 | 4.5734 | 86.6026 | 55.5412 |  | 4
1-бутанол | 10.2753 | 0.20949 | 0.18641 | 0 | 0.13197 | 87.0429 | 7.0238 | 6.7256 | 0 | 4.5831 | 86.6636 | 55.3968 |  | 4
изоамилол | 10.2873 | 0.23654 | 0.21286 | 0 | 0.1498 | 86.9624 | 6.9434 | 6.7238 | 0 | 4.5557 | 86.636 | 55.7148 |  | 4
«1»
Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь, отн. ед. |  |  |  |  | Концентрация, мг/л АА (по RRF)
|  | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % |  |  | Ui, %
ацетальдегид | 26.8927 | 0.24714 | 0 | 0.21887 | 0.15534 | 87.0792 | 17.0963 | 0 | 17.465 | 11.5204 | 86.6173 | 57.1616 |  | 4
метилацетат | 25.3133 | 0.22709 | 0 | 0.19783 | 0.14164 | 87.2161 | 17.4043 | 0 | 17.4896 | 11.6313 | 86.6033 | 54.0507 |  | 4
этилацетат | 25.459 | 0.30268 | 0 | 0.27428 | 0.19232 | 86.9166 | 16.3013 | 0 | 17.0396 | 11.1136 | 86.6662 | 56.347 |  | 4
метанол | 30.8475 | 0.32882 | 0 | 0.29451 | 0.20777 | 86.9952 | 21.1361 | 0 | 21.8369 | 14.3243 | 86.6371 | 53.564 |  | 3.5
2-пропанол | 26.1268 | 0.38323 | 0 | 0.32594 | 0.23639 | 87.4461 | 17.1767 | 0 | 16.8516 | 11.3427 | 86.6144 | 56.5857 |  | 4
этанол | 789300 | 10139.7842 | 0 | 8790.4104 | 6310.0648 | 87.2601 | 526200 | 0 | 526200 | 350800 | 86.6025 | 55.5556
1-пропанол | 24.9277 | 0.45256 | 0 | 0.40195 | 0.28484 | 87.0571 | 16.2596 | 0 | 16.6579 | 10.9725 | 86.6216 | 55.9827 |  | 4
изобутанол | 25.1531 | 0.53865 | 0 | 0.47152 | 0.33672 | 87.1743 | 16.691 | 0 | 16.8537 | 11.1816 | 86.6056 | 55.5459 |  | 4
1-бутанол | 25.1252 | 0.51171 | 0 | 0.43971 | 0.31714 | 87.3432 | 16.6021 | 0 | 16.4562 | 11.0194 | 86.6051 | 56.1419 |  | 4
изоамилол | 25.1544 | 0.58687 | 0 | 0.51078 | 0.36588 | 87.2246 | 16.6702 | 0 | 16.736 | 11.1354 | 86.603 | 55.7317 |  | 4
«D»
Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь, отн. ед. |  |  |  |  | Концентрация, мг/л АА (по RRF)
|  | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % |  |  | Ui, %
ацетальдегид | 206.407 | 1.9931 | 1.9736 | 0 | 1.3222 | 86.6057 | 137.0981 | 137.5914 | 0 | 91.5632 | 86.603 | 55.6395 |  | 4
метилацетат | 206.8222 | 1.8194 | 1.7802 | 0 | 1.1998 | 86.6179 | 138.6496 | 137.4957 | 0 | 92.0484 | 86.6048 | 55.4939 |  | 4
этилацетат | 208.0127 | 2.4991 | 2.473 | 0 | 1.6574 | 86.6061 | 133.8358 | 134.2254 | 0 | 89.3537 | 86.6028 | 57.0441 |  | 4
метанол | 209.1991 | 2.1693 | 2.1719 | 0 | 1.4471 | 86.6026 | 138.6562 | 140.6959 | 0 | 93.1174 | 86.6095 | 55.4886 |  | 3.5
2-пропанол | 204.0146 | 3.0216 | 2.9891 | 0 | 2.0036 | 86.6063 | 134.667 | 135.0186 | 0 | 89.8952 | 86.6028 | 55.9369 |  | 4
этанол | 789300 | 10197.313 | 10061.3701 | 0 | 6752.8944 | 86.6084 | 526200 | 526200 | 0 | 350800 | 86.6025 | 55.5556
1-пропанол | 203.6712 | 3.7954 | 3.7745 | 0 | 2.5233 | 86.6035 | 135.5924 | 136.6668 | 0 | 90.7531 | 86.6046 | 55.4414 |  | 4
изобутанол | 205.5129 | 4.4755 | 4.4078 | 0 | 2.9611 | 86.6101 | 137.8981 | 137.648 | 0 | 91.8487 | 86.6026 | 55.3076 |  | 4
1-бутанол | 205.285 | 4.2554 | 4.2147 | 0 | 2.8234 | 86.6055 | 137.2863 | 137.8113 | 0 | 91.6992 | 86.603 | 55.3308 |  | 4
изоамилол | 205.5234 | 4.8432 | 4.8035 | 0 | 3.2156 | 86.6047 | 136.7976 | 137.5081 | 0 | 91.4352 | 86.6034 | 55.511 |  | 4
«B»
Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь, отн. ед. |  |  |  |  | Концентрация, мг/л АА (по RRF)
|  | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % |  |  | Ui, %
ацетальдегид | 509.9541 | 0 | 3.8753 | 3.9063 | 2.5939 | 86.6046 | 0 | 351.206 | 352.1907 | 234.4656 | 86.6028 | 54.0222 |  | 4
метилацетат | 513.742 | 0 | 3.3959 | 3.416 | 2.2706 | 86.6037 | 0 | 340.9622 | 341.212 | 227.3914 | 86.6026 | 55.7382 |  | 4
этилацетат | 516.6992 | 0 | 4.9764 | 4.9952 | 3.3239 | 86.603 | 0 | 351.1205 | 350.6207 | 233.9137 | 86.6026 | 54.7292 |  | 4
метанол | 510.7803 | 0 | 3.9648 | 3.9934 | 2.6527 | 86.6042 | 0 | 333.8807 | 334.5527 | 222.8111 | 86.6027 | 56.3783 |  | 3.5
2-пропанол | 504.8116 | 0 | 5.8069 | 5.8412 | 3.8827 | 86.6037 | 0 | 340.9805 | 341.2191 | 227.3999 | 86.6026 | 54.9535 |  | 4
этанол | 789300 | 0 | 7739.8115 | 7780.0164 | 5173.276 | 86.6034 | 0 | 526200 | 526200 | 350800 | 86.6025 | 55.5556
1-пропанол | 505.9151 | 0 | 6.9974 | 7.058 | 4.6851 | 86.605 | 0 | 329.3534 | 330.4903 | 219.9479 | 86.6029 | 56.5247 |  | 4
изобутанол | 510.4899 | 0 | 8.5559 | 8.8103 | 5.7887 | 86.6304 | 0 | 347.3255 | 355.8066 | 234.3774 | 86.6214 | 54.0878 |  | 4
1-бутанол | 509.9239 | 0 | 7.8282 | 7.8948 | 5.241 | 86.6049 | 0 | 332.7369 | 333.8351 | 222.1906 | 86.6029 | 56.4267 |  | 4
изоамилол | 510.516 | 0 | 8.9684 | 9.1446 | 6.0377 | 86.6148 | 0 | 333.7455 | 338.544 | 224.0965 | 86.6092 | 56.1039 |  | 4
«A»
Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь, отн. ед. |  |  |  |  | Концентрация, мг/л АА (по RRF)
|  | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % |  |  | Ui, %
ацетальдегид | 5047.9896 | 41.4003 | 41.5711 | 0 | 27.6571 | 86.6031 | 3356.6379 | 3342.388 | 0 | 2233.0086 | 86.6031 | 55.7644 |  | 4
метилацетат | 5102.2002 | 40.9253 | 41.2731 | 0 | 27.3995 | 86.6049 | 3676.0875 | 3676.4164 | 0 | 2450.8346 | 86.6025 | 51.9651 |  | 4
этилацетат | 5131.5692 | 54.7889 | 55.2397 | 0 | 36.6762 | 86.6047 | 3458.3507 | 3457.7362 | 0 | 2305.3623 | 86.6025 | 55.0749 |  | 4
метанол | 5019.4249 | 43.2483 | 43.5099 | 0 | 28.9194 | 86.6037 | 3258.2142 | 3250.5942 | 0 | 2169.6028 | 86.6027 | 56.7759 |  | 3.5
2-пропанол | 5001.7326 | 63.4108 | 64.1371 | 0 | 42.516 | 86.6068 | 3331.071 | 3341.1378 | 0 | 2224.0696 | 86.6028 | 55.534 |  | 4
этанол | 789300 | 8651.5044 | 8724.2396 | 0 | 5791.9147 | 86.6048 | 526200 | 526200 | 0 | 350800 | 86.6025 | 55.5556
1-пропанол | 5024.4675 | 80.213 | 80.7647 | 0 | 53.6592 | 86.6041 | 3377.6262 | 3372.5016 | 0 | 2250.0426 | 86.6026 | 55.2183 |  | 4
изобутанол | 5069.9015 | 93.4594 | 94.2371 | 0 | 62.5655 | 86.6048 | 3394.1754 | 3393.8885 | 0 | 2262.688 | 86.6025 | 55.3702 |  | 4
1-бутанол | 5064.2805 | 89.1118 | 90.1102 | 0 | 59.7407 | 86.6066 | 3388.5555 | 3397.9533 | 0 | 2262.1696 | 86.6028 | 55.3309 |  | 4
изоамилол | 5070.1612 | 101.8693 | 102.9296 | 0 | 68.2663 | 86.606 | 3391.4148 | 3398.1436 | 0 | 2263.1861 | 86.6027 | 55.3626 |  | 4
Компонент |  |  | «3» |  |  | «2» |  |  | «1» |  |  | «D» |  |  | «B» |  |  | «A»
ацетальдегид |  | С/Ceth | 0 | 1.5677e-06 | 1.5677e-06 | 6.1301e-06 | 6.1301e-06 | 0 | 1.3629e-05 | 0 | 1.3629e-05 | 0.0001046 | 0.0001046 | 0 | 0 | 0.00025843 | 0.00025843 | 0.0025582 | 0.0025582 | 0
|  | A/Aeth | 0 | 1.7363e-06 | 1.7474e-06 | 1.0377e-05 | 9.9552e-06 | 0 | 2.4373e-05 | 0 | 2.4899e-05 | 0.00019545 | 0.00019615 | 0 | 0 | 0.00050069 | 0.00050209 | 0.0047853 | 0.004765 | 0
метилацетат |  | С/Ceth | 0 | 6.3327e-07 | 6.3327e-07 | 5.2463e-06 | 5.2463e-06 | 0 | 1.2828e-05 | 0 | 1.2828e-05 | 0.00010481 | 0.00010481 | 0 | 0 | 0.00026035 | 0.00026035 | 0.0025857 | 0.0025857 | 0
|  | A/Aeth | 0 | 1.1353e-06 | 1.0951e-06 | 8.8289e-06 | 8.8384e-06 | 0 | 2.2396e-05 | 0 | 2.2506e-05 | 0.00017842 | 0.00017693 | 0 | 0 | 0.00043875 | 0.00043908 | 0.0047304 | 0.0047309 | 0
этилацетат |  | С/Ceth | 0 | 6.3691e-07 | 6.3691e-07 | 5.2765e-06 | 5.2765e-06 | 0 | 1.2902e-05 | 0 | 1.2902e-05 | 0.00010542 | 0.00010542 | 0 | 0 | 0.00026185 | 0.00026185 | 0.0026006 | 0.0026006 | 0
|  | A/Aeth | 0 | 1.5041e-06 | 1.5589e-06 | 1.3513e-05 | 1.3385e-05 | 0 | 2.9851e-05 | 0 | 3.1203e-05 | 0.00024508 | 0.00024579 | 0 | 0 | 0.00064297 | 0.00064205 | 0.0063329 | 0.0063317 | 0
метанол |  | С/Ceth | 0 | 3.65e-06 | 3.65e-06 | 8.1828e-06 | 8.1828e-06 | 0 | 1.5633e-05 | 0 | 1.5633e-05 | 0.00010602 | 0.00010602 | 0 | 0 | 0.00025885 | 0.00025885 | 0.0025437 | 0.0025437 | 0
|  | A/Aeth | 0 | 4.0754e-06 | 4.2455e-06 | 1.3248e-05 | 1.3354e-05 | 0 | 3.2428e-05 | 0 | 3.3503e-05 | 0.00021273 | 0.00021586 | 0 | 0 | 0.00051226 | 0.00051329 | 0.0049989 | 0.0049872 | 0
2-пропанол |  | С/Ceth | 0 | 1.2888e-06 | 1.2888e-06 | 5.8098e-06 | 5.8098e-06 | 0 | 1.324e-05 | 0 | 1.324e-05 | 0.00010339 | 0.00010339 | 0 | 0 | 0.00025583 | 0.00025583 | 0.0025348 | 0.0025348 | 0
|  | A/Aeth | 0 | 3.128e-06 | 3.0895e-06 | 1.5736e-05 | 1.617e-05 | 0 | 3.7794e-05 | 0 | 3.7079e-05 | 0.00029631 | 0.00029709 | 0 | 0 | 0.00075027 | 0.00075079 | 0.0073294 | 0.0073516 | 0
1-пропанол |  | С/Ceth | 0 | 6.2362e-07 | 6.2362e-07 | 5.1664e-06 | 5.1664e-06 | 0 | 1.2633e-05 | 0 | 1.2633e-05 | 0.00010322 | 0.00010322 | 0 | 0 | 0.00025639 | 0.00025639 | 0.0025463 | 0.0025463 | 0
|  | A/Aeth | 0 | 2.2015e-06 | 2.2181e-06 | 1.8811e-05 | 1.9053e-05 | 0 | 4.4633e-05 | 0 | 4.5726e-05 | 0.0003722 | 0.00037515 | 0 | 0 | 0.00090407 | 0.00090719 | 0.0092716 | 0.0092575 | 0
изобутанол |  | С/Ceth | 0 | 6.2926e-07 | 6.2926e-07 | 5.2131e-06 | 5.2131e-06 | 0 | 1.2747e-05 | 0 | 1.2747e-05 | 0.00010415 | 0.00010415 | 0 | 0 | 0.00025871 | 0.00025871 | 0.0025693 | 0.0025693 | 0
|  | A/Aeth | 0 | 2.5526e-06 | 2.5852e-06 | 2.1819e-05 | 2.1848e-05 | 0 | 5.3123e-05 | 0 | 5.364e-05 | 0.00043889 | 0.00043809 | 0 | 0 | 0.0011054 | 0.0011324 | 0.010803 | 0.010802 | 0
1-бутанол |  | С/Ceth | 0 | 6.2856e-07 | 6.2856e-07 | 5.2073e-06 | 5.2073e-06 | 0 | 1.2733e-05 | 0 | 1.2733e-05 | 0.00010403 | 0.00010403 | 0 | 0 | 0.00025842 | 0.00025842 | 0.0025665 | 0.0025665 | 0
|  | A/Aeth | 0 | 2.4593e-06 | 2.4284e-06 | 2.135e-05 | 2.0444e-05 | 0 | 5.0465e-05 | 0 | 5.0022e-05 | 0.00041731 | 0.0004189 | 0 | 0 | 0.0010114 | 0.0010148 | 0.0103 | 0.010329 | 0
изоамилол |  | С/Ceth | 0 | 6.2929e-07 | 6.2929e-07 | 5.2134e-06 | 5.2134e-06 | 0 | 1.2748e-05 | 0 | 1.2748e-05 | 0.00010415 | 0.00010415 | 0 | 0 | 0.00025872 | 0.00025872 | 0.0025694 | 0.0025694 | 0
|  | A/Aeth | 0 | 2.8603e-06 | 2.86e-06 | 2.4107e-05 | 2.3345e-05 | 0 | 5.7878e-05 | 0 | 5.8106e-05 | 0.00047495 | 0.00047742 | 0 | 0 | 0.0011587 | 0.0011754 | 0.011775 | 0.011798 | 0
этанол |  |  | 0 | 11432.8748 | 11961.3923 | 9812.2436 | 9118.2624 | 0 | 10139.7842 | 0 | 8790.4104 | 10197.313 | 10061.3701 | 0 | 0 | 7739.8115 | 7780.0164 | 8651.5044 | 8724.2396 | 0
[9 empty] | Компонент | Правильность |  | ИТОГ
[9 empty] | ацетальдегид | 26.8927 | 0 | 26.8927
[9 empty] | метилацетат | 25.3133 | 0 | 25.3133
[9 empty] | этилацетат | 25.459 | 0 | 25.459
|  | Градуировочный раствор «3» | Градуировочный раствор «2» | Градуировочный раствор «1» | Градуировочный раствор «D» | Градуировочный раствор «B» | Градуировочный раствор «A» |  | метанол | 30.8475 | 0 | 30.8475
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2-пропанол | 26.1268 | 0 | 26.1268
[9 empty] | этанол | 789300 | 0 | 789300
|  | 3 | Градуировочный раствор «1» | 0 | Градуировочный раствор «1» |  |  |  | 1-пропанол | 24.9277 | 0 | 24.9277
[9 empty] | изобутанол | 25.1531 | 0 | 25.1531
[9 empty] | 1-бутанол | 25.1252 | 0 | 25.1252
[9 empty] | изоамилол | 25.1544 | 0 | 25.1544
Note on B4: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on B20: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on B38: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on B54: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on B70: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on B86: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on B102: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.
Note on B118: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.

## Отчет - градуировка
|  | Протокол № |  | 1 |  |  |  |  | Приложение к протоколу № |  | 1 |  |  |  | Летучий компонент: | метанол |  |  | Летучий компонент: | изобутанол
Выполнение градуировки от |  |  | 2020-09-10 | [5 empty] | Проверка линейности отклика детектора от |  |  | 2020-09-10
Градуировочный раствор |  |  | «C» |  | приготовленный |  | 2020-09-10 |  | Летучий компонент: | ацетальдегид
Компонент |  | Относительный фактор отклика RRF |  |  | Относительное стандартное отклонение значений RRF, %
ацетальдегид |  | 0.88869 |  |  | 86.6031
метилацетат |  | 0.98456 |  |  | 86.6036
этилацетат |  | 0.69187 |  |  | 86.6027
метанол |  | 0.82577 |  |  | 86.605
2-пропанол |  | 0.5758 |  |  | 86.6046
этанол |  | 0.66667 |  |  | 86.6025
1-пропанол |  | 0.46155 |  |  | 86.6026
изобутанол |  | 0.39807 |  |  | 86.6026
1-бутанол |  | 0.4168 |  |  | 86.6025
изоамилол |  | 0.36491 |  |  | 86.6027 | [9 empty] | Летучий компонент: | 2-пропанол |  |  | Летучий компонент: | 1-бутанол
Контроль стабильности градуировочной характеритсики | [5 empty] | 2020-09-10
[9 empty] | Летучий компонент: | метилацетат
Градуировочный раствор |  |  | «D» |  | приготовленный |  | 2020-09-10
Проверка выполнения выполнении условия (1):
(1)
где
Ui(D)– относительная расширенная неопределенность i-го летучего компонента в градуировочном растворе «D» P=0,95, k=2 (Таблица 2 МВИ), %.
Компонент |  | , мг/л безв. спирта | , мг/л безв. спирта |  |  |  | Условие (1)
[15 empty] | Летучий компонент: | 1-пропанол |  |  | Летучий компонент: | изоамилол
ацетальдегид |  | 206.407 | 91.1228 | 55.8529 |  | 4 | не выполняется |  | Летучий компонент: | этилацетат
метилацетат |  | 206.8222 | 91.4964 | 55.7608 |  | 4 | не выполняется
этилацетат |  | 208.0127 | 89.2446 | 57.0966 |  | 4 | не выполняется
метанол |  | 209.1991 | 93.617 | 55.2498 |  | 3.5 | не выполняется
2-пропанол |  | 204.0146 | 89.8802 | 55.9442 |  | 4 | не выполняется
1-пропанол |  | 203.6712 | 91.1152 | 55.2636 |  | 4 | не выполняется
изобутанол |  | 205.5129 | 91.6828 | 55.3883 |  | 4 | не выполняется
1-бутанол |  | 205.285 | 91.693 | 55.3338 |  | 4 | не выполняется
изоамилол |  | 205.5234 | 91.2945 | 55.5795 |  | 4 | не выполняется
Результат контроля стабильности градуировочной характеристики:
Условие (1) не выполняется. Необходимо выполнить повторную градуировку.
| Испытание выполнил(а) |  |  |  |  | Иванова М. И.
[7 empty] | стр. 1 | из 4 |  |  |  |  | стр. 2 | из 4 |  |  | стр. 3 | из 4 |  |  | стр. 4 | из 4
– известное рассчитанное значение массовой концентрации i-го летучего
компонента в градуировочном растворе «D», мг/л безводного спирта;
– измеренное значение массовой концентрации i-го летучего компонента в градуировочном растворе «D», мг/л безводного спирта;

## Шаг 4. Испытание образца (hidden)
4. Введите результаты, полученные при измерении испытуемого образца | [8 empty] | Укажите номера измерений для расчета результатов испытаний образца | [6 empty] | Предварительные результаты проверки приемлемости результатов в условиях повторяемости
| 15 |  |  |  | 16 | 17
Название испытуемого образца | Компонент | Площадь пика, произвольные единицы |  |  |  | Проверка повторяемости концентраций, % |  |  | Номер измерения | [6 empty] | Компонент | Сmax, мг/л безв. спирта | Сmin, мг/л безв. спирта |  | 2,77*sr, % | Условие (1)
|  | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 |  | Измерения 1 и 2 | Измерения 2 и 3 | Измерения 1 и 3 | 1 |  | 2 |  | 3
[16 empty] | ацетальдегид | 25.7513 | 0 | 150.3064 | 6.44 | не выполняется
Текила | ацетальдегид | 0.1886 | 0.20534 | 0.21361 | 11 | 0.40852 | 1.0522 | 0.64366 | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  |  | метилацетат | 0 | 0
| метилацетат | 0 | 0 | 0 | 11 | [10 empty] | этилацетат | 160.0216 | 0 | 150.7324 | 6.44 | не выполняется
Код образца | этилацетат | 1.4969 | 1.639 | 1.7063 | 11 | 0.97649 | 0.97559 | 0.00090266 | [7 empty] | метанол | 1127.4735 | 0 | 151.8432 | 4.2 | не выполняется
| метанол | 8.9231 | 9.4405 | 9.7807 | 11 | 2.4576 | 1.4613 | 3.9186 | [7 empty] | 2-пропанол | 4.826 | 0 | 151.4767 | 14.28 | не выполняется
17 | 2-пропанол | 0.054775 | 0.058235 | 0.060837 | 11 | 1.969 | 0.63222 | 2.6011 | [7 empty] | 1-пропанол | 210.0472 | 0 | 150.3267 | 6.44 | не выполняется
| этанол | 5158.3658 | 5593.2566 | 5880.1458 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | изобутанол | 216.2973 | 0 | 150.2317 | 6.44 | не выполняется
Дата испытания образца | 1-пропанол | 2.9613 | 3.225 | 3.3868 | 11 | 0.43565 | 0.1067 | 0.32896 | [7 empty] | 1-бутанол | 4.328 | 0 | 150.1859 | 14.28 | не выполняется
| изобутанол | 3.5511 | 3.8386 | 4.0391 | 11 | 0.30893 | 0.089738 | 0.21919 | [7 empty] | изоамилол | 517.4328 | 0 | 150.0489 | 6.44 | не выполняется
2020-09-11 | 1-бутанол | 0.067695 | 0.073584 | 0.077336 | 11 | 0.24789 | 0.028509 | 0.21938
| изоамилол | 9.2609 | 10.0482 | 10.5757 | 11 | 0.065192 | 0.114 | 0.17919
Предварительные результаты испытаний образца алкогольной продукции
Проверка приемлемости результатов измерений в условиях повторяемости выполняется согласно п. 12.1 МВИ.
Проверяется выполнение условия (1): | [8 empty] | Компонент |  |  | мг/л безводного спирта
[8 empty] | (1) | ацетальдегид |  |  | 17.1326 |  | ± | 1.3706
где n – число параллельных определений, |  | n = | 3 | [5 empty] | метилацетат |  |  | 0 |  | ± | 0
, – результаты параллельных определений массовой концентрации i-го летучего компонента в анализируемой пробе, мг/л безводного спирта; | [8 empty] | этилацетат |  |  | 106.1627 |  | ± | 8.493
[9 empty] | метанол | мг/л безв. спирта |  | 742.5247 |  | ± | 51.9767
sr – относительное среднее квадратичное стандартное отклонение повторяемости, % (таблица 2 МВИ); | [9 empty] | % об. безв. спирта |  | 0.093753 |  | ± | 0.0093753
[9 empty] | 2-пропанол |  |  | 3.186 |  | ± | 0.44603
Результат измерений массовой концентрации летучих компонентов в испытуемом образце, представляется в виде: | [8 empty] | 1-пропанол |  |  | 139.7271 |  | ± | 11.1782
[9 empty] | изобутанол |  |  | 143.9758 |  | ± | 11.5181
|  | мг/л безводного спирта, k = 2, Р = 95 %, | [6 empty] | 1-бутанол |  |  | 2.8818 |  | ± | 0.40345
где ‒ среднее арифметическое значение концентрации i-го летучего компонента в испытуемом образце, мг/л безводного спирта; | [8 empty] | изоамилол |  |  | 344.8428 |  | ± | 27.5874
– абсолютное значение расширенной неопределенности измерений, мг/л безводного спирта (таблица 2 МВИ).

## Шаг 5. Контроль правильности
5. Введите результаты, полученные при измерении градуировочного раствора, использованного для контроля правильности. | [9 empty] | Укажите номера измерений для контроля правильности |  |  | Предварительные результаты проверки правильности результатов
| 15 |  |  | 16 | 17
Градуировочный раствор «1» | Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь пика, произвольные единицы |  |  |  | Проверка повторяемости концентраций, % |  |  | Номер измерения |  |  | Компонент | Свыч, мг/л безв. спирта | Сизм, мг/л безв. спирта |  |  | Условие (1)
|  |  | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 |  | Измерения 1 и 2 | Измерения 2 и 3 | Измерения 1 и 3 | 1 | 2 | 3
[13 empty] | ацетальдегид | 26.8927 | 11.4736 | 57.3356 | 5.3889 | не выполняется
| ацетальдегид | 26.8927 | 0.24714 | 0.21522 | 0.21887 | 6.44 | 3.2362 | 0.80684 | 2.1338 | TRUE | TRUE | FALSE | метилацетат | 25.3133 | 11.6718 | 53.8905 | 5.3889 | не выполняется
| метилацетат | 25.3133 | 0.22709 | 0.19748 | 0.19783 | 6.44 | 1.1821 | 0.69319 | 0.48891 |  |  |  | этилацетат | 25.459 | 11.0329 | 56.6639 | 5.3889 | не выполняется
Дата изготовления | этилацетат | 25.459 | 0.30268 | 0.26803 | 0.27428 | 6.44 | 2.9985 | 1.4307 | 4.4288 |  |  |  | метанол | 30.8475 | 14.0766 | 54.367 | 3.5944 | не выполняется
| метанол | 30.8475 | 0.32882 | 0.28201 | 0.29451 | 4.2 | 0.20072 | 3.4619 | 3.2612 |  |  |  | 2-пропанол | 26.1268 | 11.3428 | 56.5855 | 5.3889 | не выполняется
2020-09-10 | 2-пропанол | 26.1268 | 0.38323 | 0.32311 | 0.32594 | 6.44 | 1.9095 | 0.0013201 | 1.9108 |  |  |  | 1-пропанол | 24.9277 | 10.9698 | 55.9933 | 5.3889 | не выполняется
| этанол | 789300 | 10139.7842 | 8713.8858 | 8790.4104 | 6.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | изобутанол | 25.1531 | 11.1363 | 55.7258 | 5.3889 | не выполняется
| 1-пропанол | 24.9277 | 0.45256 | 0.39826 | 0.40195 | 6.44 | 2.3719 | 0.047849 | 2.4198 |  |  |  | 1-бутанол | 25.1252 | 11.078 | 55.9087 | 5.3889 | не выполняется
| изобутанол | 25.1531 | 0.53865 | 0.46365 | 0.47152 | 6.44 | 0.16154 | 0.80863 | 0.97017 |  |  |  | изоамилол | 25.1544 | 11.0957 | 55.8895 | 5.3889 | не выполняется
| 1-бутанол | 25.1252 | 0.51171 | 0.44054 | 0.43971 | 6.44 | 0.17991 | 1.0628 | 0.88294
| изоамилол | 25.1544 | 0.58687 | 0.50273 | 0.51078 | 6.44 | 0.32045 | 0.71423 | 0.39379
Контроль правильности выполняется согласно п. 12.3 МВИ.
Проверяется выполнение условия
(1)
где – среднее арифметическое определений концентрации i-го летучего компонента в k-ом контрольном образце, мг/л безводного спирта;
– известное (приписанное) значение массовой концентрации i-го летучего компонента в k-ом контрольном образце, мг/л в пересчете на безводный спирт.
sr – относительное среднее квадратичное стандартное отклонение повторяемости, % (таблица 2 МВИ);
sI(TO) – относительное среднее квадратичное стандартное отклонение промежуточной прецизионности, % (таблица 2 МВИ).

## Отчет - испытание образца
|  | Протокол № |  | 1 | [5 empty] | Приложение к протоколу № |  | 1
Истытание образца |  | Текила |  | от |  | 2020-09-11 | [5 empty] | Контроль правильности
[10 empty] | Градуировочный раствор «1» |  | изготовленный |  | 2020-09-10
Проверка приемлемости результатов измерений в условиях повторяемости
Проверка выполнения выполнении условия (1): | [9 empty] | Проверка выполнения выполнении условия (2):
(1)
(2)
где – среднее арифметическое определений концентрации i-го летучего компонента в k-ом контрольном образце, мг/л безводного спирта;
где n – число параллельных определений, n = |  |  |  |  | 3 | ;
, – результаты параллельных определений массовой концентрации концентрации i-го компонента в анализируемой пробе, соответственно, мг/л безводного спирта; | [9 empty] | – известное (приписанное) значение массовой концентрации i-го летучего компонента в контрольном образце, мг/л безводного спирта;
sr – относительное среднее квадратичное стандартное отклонение повторяемости, % (таблица 2 МВИ); | [9 empty] | sr – относительное среднее квадратичное стандартное отклонение повторяемости, % (таблица 2 МВИ);
sI(TO) – относительное среднее квадратичное стандартное отклонение промежуточной прецизионности, % (таблица 2 МВИ).
Компонент |  | , мг/л безв. спирта | , мг/л безв. спирта |  |  |  | 2,8·sr, % | Условие (1)
[10 empty] | Компонент | , мг/л безв. спирта | , мг/л безв. спирта |  |  |  | Условие (2)
ацетальдегид |  | 25.7513 | 0 | 150.3064 |  |  | 6.44 | не выполняется
метилацетат |  | 0 | 0 | [6 empty] | ацетальдегид | 26.8927 | 11.4736 | 57.3356 |  | 5.3889 | не выполняется
этилацетат |  | 160.0216 | 0 | 150.7324 |  |  | 6.44 | не выполняется |  | метилацетат | 25.3133 | 11.6718 | 53.8905 |  | 5.3889 | не выполняется
метанол |  | 1127.4735 | 0 | 151.8432 |  |  | 4.2 | не выполняется |  | этилацетат | 25.459 | 11.0329 | 56.6639 |  | 5.3889 | не выполняется
2-пропанол |  | 4.826 | 0 | 150 |  |  | 6.44 | не выполняется |  | метанол | 30.8475 | 14.0766 | 54.367 |  | 3.5944 | не выполняется
1-пропанол |  | 210.0472 | 0 | 150.3267 |  |  | 6.44 | не выполняется |  | 2-пропанол | 26.1268 | 11.3428 | 56.5855 |  | 5.3889 | не выполняется
изобутанол |  | 216.2973 | 0 | 150.2317 |  |  | 6.44 | не выполняется |  | 1-пропанол | 24.9277 | 10.9698 | 55.9933 |  | 5.3889 | не выполняется
1-бутанол |  | 4.328 | 0 | 150.1859 |  |  | 14.28 | не выполняется |  | изобутанол | 25.1531 | 11.1363 | 55.7258 |  | 5.3889 | не выполняется
изоамилол |  | 517.4328 | 0 | 150.0489 |  |  | 6.44 | не выполняется |  | 1-бутанол | 25.1252 | 11.078 | 55.9087 |  | 5.3889 | не выполняется
[10 empty] | изоамилол | 25.1544 | 11.0957 | 55.8895 |  | 5.3889 | не выполняется
Результат проверки приемлемости результатов измерений в условиях повторяемости
Результат контроля правильности
Условие (1) не выполняется. Необходимо выяснить и устранить причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля повторяемости.
Условие (2) не выполняется. Необходимо выяснить и устранить причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля правильности.
Компонент |  |  | Концентрация, мг/л безводного спирта |  | ± | Абсолютная расширенная неопределенность P=0,95, k=2, мг/л безводного спирта
ацетальдегид |  |  | 17.1326 |  | ± | 1.3706
метилацетат |  |  | 0 |  | ± | 0
этилацетат |  |  | 106.1627 |  | ± | 8.493
метанол | мг/л безв. спирта |  | 742.5247 |  | ± | 51.9767
| % об. безв. спирта |  | 0.093753 |  | ± | 0.0065627
2-пропанол |  |  | 3.186 |  | ± | 0.44603
1-пропанол |  |  | 139.7271 |  | ± | 11.1782
изобутанол |  |  | 143.9758 |  | ± | 11.5181
1-бутанол |  |  | 2.8818 |  | ± | 0.23054
изоамилол |  |  | 344.8428 |  | ± | 48.278
| Испытание выполнил(а) | [5 empty] | Иванова М. И.
[8 empty] | стр. 1 | из 2 | [6 empty] | стр. 2 | из 2
Note on H19: Относительная расширенная неопределенность, U % при Р=0,95 k=2, согласно Таблице 1 МВИ

## Расчет - образец (hidden)
Определение концентраций летучих компонентов в испытуемом образце алкогольной продукции по RRF | [14 empty] | Контроль правильности
Компонент | RRF | Площадь, отн. ед. |  |  |  |  | Концентрация, мг/л АА (по RRF) | [7 empty] | Компонент | Паспортная концентрация, мг/л безв. cпирта | Площадь, отн. ед. |  |  |  |  | Концентрация, мг/л АА (по RRF) | [5 empty] | sr | sI(TO)
|  | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % |  | 2,77*sr, % | Ui |  |  | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, % | 1 | 2 | 3 | Среднее | ОСКО, %
ацетальдегид | 0.88869 | 0.1886 | 0.20534 | 0 | 0.13131 | 86.8367 | 25.6464 | 25.7513 | 0 | 17.1326 | 86.6031 | 150.3064 | 6.44 | 0.08 | ацетальдегид | 26.8927 | 0.24714 | 0.21522 | 0 | 0.15412 | 87.2193 | 17.0963 | 17.3246 | 0 | 11.4736 | 86.6083 | 57.3356 | 2.2 | 2.2 | 5.3889
метилацетат | 0.98456 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.14 | метилацетат | 25.3133 | 0.22709 | 0.19748 | 0 | 0.14152 | 87.2322 | 17.4043 | 17.6112 | 0 | 11.6718 | 86.6071 | 53.8905 | 2.2 | 2.2 | 5.3889
этилацетат | 0.69187 | 1.4969 | 1.639 | 0 | 1.0453 | 86.869 | 158.4666 | 160.0216 | 0 | 106.1627 | 86.6056 | 150.7324 | 6.44 | 0.08 | этилацетат | 25.459 | 0.30268 | 0.26803 | 0 | 0.19024 | 87.0799 | 16.3013 | 16.7975 | 0 | 11.0329 | 86.6317 | 56.6639 | 2.2 | 2.2 | 5.3889
метанол | 0.82577 | 8.9231 | 9.4405 | 0 | 6.1212 | 86.7056 | 1127.4735 | 1100.1006 | 0 | 742.5247 | 86.6222 | 151.8432 | 4.2 | 0.07 | метанол | 30.8475 | 0.32882 | 0.28201 | 0 | 0.20361 | 87.362 | 21.1361 | 21.0938 | 0 | 14.0766 | 86.6027 | 54.367 | 1.4 | 1.5 | 3.5944
2-пропанол | 0.5758 | 0.054775 | 0.058235 | 0 | 0.03767 | 86.7242 | 4.826 | 4.7319 | 0 | 3.186 | 86.6151 | 151.4767 | 14.28 | 0.14 | 2-пропанол | 26.1268 | 0.38323 | 0.32311 | 0 | 0.23544 | 87.5386 | 17.1767 | 16.8518 | 0 | 11.3428 | 86.6144 | 56.5855 | 2.2 | 2.2 | 5.3889
этанол | 0.66667 | 5158.3658 | 5593.2566 | 0 | 3583.8742 | 86.8148 | 526200 | 526200 | 0 | 350800 | 86.6025 | 150 | 6.44 | 0.08 | этанол | 789300 | 10139.7842 | 8713.8858 | 0 | 6284.5567 | 87.3424 | 526200 | 526200 | 0 | 350800 | 86.6025 | 55.5556 | 2.2 | 2.2 | 5.3889
1-пропанол | 0.46155 | 2.9613 | 3.225 | 0 | 2.0621 | 86.8382 | 209.1341 | 210.0472 | 0 | 139.7271 | 86.6032 | 150.3267 | 6.44 | 0.08 | 1-пропанол | 24.9277 | 0.45256 | 0.39826 | 0 | 0.28361 | 87.1302 | 16.2596 | 16.6499 | 0 | 10.9698 | 86.6208 | 55.9933 | 2.2 | 2.2 | 5.3889
изобутанол | 0.39807 | 3.5511 | 3.8386 | 0 | 2.4632 | 86.799 | 216.2973 | 215.6301 | 0 | 143.9758 | 86.6029 | 150.2317 | 6.44 | 0.08 | изобутанол | 25.1531 | 0.53865 | 0.46365 | 0 | 0.3341 | 87.3268 | 16.691 | 16.718 | 0 | 11.1363 | 86.6026 | 55.7258 | 2.2 | 2.2 | 5.3889
1-бутанол | 0.4168 | 0.067695 | 0.073584 | 0 | 0.047093 | 86.828 | 4.3173 | 4.328 | 0 | 2.8818 | 86.6027 | 150.1859 | 14.28 | 0.14 | 1-бутанол | 25.1252 | 0.51171 | 0.44054 | 0 | 0.31742 | 87.3251 | 16.6021 | 16.632 | 0 | 11.078 | 86.6026 | 55.9087 | 2.2 | 2.2 | 5.3889
изоамилол | 0.36491 | 9.2609 | 10.0482 | 0 | 6.4364 | 86.8182 | 517.0956 | 517.4328 | 0 | 344.8428 | 86.6026 | 150.0489 | 6.44 | 0.08 | изоамилол | 25.1544 | 0.58687 | 0.50273 | 0 | 0.3632 | 87.3738 | 16.6702 | 16.6169 | 0 | 11.0957 | 86.6029 | 55.8895 | 2.2 | 2.2 | 5.3889
Note on U5: Паспортная концентрация летучего компонента указана в паспорте на стандартный образец в размерности мг/л безводного спирта.